Uzaicinājuma komercpiedāvājuma iesniegšanai

tirgus izpētei “Kabeļa izmēģinājuma

augstsprieguma ierīces piegāde”

3. pielikums

**Preces tehnisko prasību salīdzinājuma tabula**

**Nosaukums:** Kabeļa izmēģinājuma augstsprieguma ierīce (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Nosaukums** | **Nepieciešami parametri vai komplektācija** | **Piedāvātie parametri vai komplektācija** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| **Kopējie radītāji:** |
| 1. | Tips | pārnēsājama |  |
| 2. | Ieejas spriegums | 230V (+5%; -10%), 50Hz ± 2,5% |  |
| 3. | Darbības temperatūras režīms | - 10°C – 40°C |  |
| 4. | Aizsardzības pakāpe | ne mazāk, kā IP 54 |  |
| 5. | Ierīces komunikācija ar ārējām ierīcēm | USB savienojums |  |
| **Ierīces funkcijas:** |
| 6. | Ierīces galvenās funkcijas | * elektroietaišu izmēģinājums;
* vidussprieguma kabeļa līdz 20kV izmēģinājums;
* kabeļa apvalka izmēģinājums
 |  |
| **Standarti:** |
| 7. | Kabeļa izmēģinājums | DIN VDE 0276-620/621 (CENELEC HD 620/621), IEEE 400, IEEE 400.2, IEC 60060-3 |  |
| 8. | Kabeļa apvalka izmēģinājums | IEC 60502/IEC 60229 |  |
| 9. | Elektroietaišu izmēģinājums | IEEE 433 |  |
| **Tehniskie dati:** |
| 10. | Maksimālais izmēģinājuma izejas spriegums (efektīvais/piķa) | Ne mazāk kā 24 kV/ ne mazāk kā 34 kV |  |
| 11. | Izejas sprieguma forma | * maiņstrāvas sprieguma sinusoidāla forma
* maiņstrāvas sprieguma taisnstūra forma
* līdzstrāvas sprieguma forma
 |  |
| 12. | Izejas sprieguma frekvences diapazons | 0,01 – 0,1 Hz |  |
| 13. | Izejas sprieguma precizitāte | ne vairāk, kā 1 % |  |
| 14. | Izejas strāvas precizitāte | ne vairāk, kā 1 % |  |
| **Citi**: |
| 15. | Ierīces drošība | * Automātiskā izlāde
 |  |
| 16. | Iestatījumi | * Datuma un laika uzstādīšanas iespēja
 |  |
| **Komplektācija:** |
| 17. | Komplektācija: | * augstsprieguma ierīce
* augstsprieguma kabelis
* zemējuma kabelis
* tīkla kabelis
* lietošanas instrukcija
* Eiropas kalibrēšanas sertifikāts
 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (datums) (paraksts)